## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 1294
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
4
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SpO2, PNI, TEMP, PI, CAP e DC ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Sistema de vídeo - Display digital em cristal líquido colorido, dimensão mínima: 12” (doze polegadas), Controle de velocidade para o traçado de curva-mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s, Tendência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor. II. Infra-estrutura e dados gerais - Equipamento possibilitando monitorização de, no mínimo, 5 curvas simultâneas e 6 campos digitais simultâneos na tela, Equipamento deverá ser constituído por monitor e processador em bloco único e parâmetros de ECG/ RESP/ SpO2 / PNI/ TEMP/ PI/ CAP/ DC em módulos ou préconfigurados, Deverá acompanhar os cabos/acessórios dos parâmetros de ECG/ RESP/ SpO2 / PNI/ TEMP/ PI/ CAP/ DC, conforme descrição de cada parâmetro, Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, Bateria de emergência selada com autonomia mínima para 01 (uma) hora de uso; deverá possuir carregador de bateria; Nota: A bateria não deverá ser removida do equipamento para carregamento, devendo ser carregada no próprio monitor multiparâmetro. Pulso de sincronismo para cardioversão, Integração com central de monitoração. III. Parâmetros - Eletrocardiograma (ECG) 1. Segurança do paciente • Entrada flutuante; • Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base. 2. Seleção de todas as derivações padrão; 3. Número de derivações: 07 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e V). 4. Detecção de marca-passo; 5. Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV; 6. Software para detecção de arritmias; 7. Análise de segmento ST; 8. Freqüência Cardíaca: • Faixa mínima para amostragem de FC ? 40 - 200 bpm; 9. Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca; 10. Alarme de desconexão do eletrodo; 11. 02 (dois) cabos de paciente de 5 vias para paciente adulto / pediátrico; 12. 20 (vinte) jogos de eletrodos descartáveis para paciente adulto; 13. 20 (vinte) jogos de eletrodos descartáveis para paciente pediátrico. Respiração (RESP) 1. Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG); 2. Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração; 3. Detecção e alarme de apnéia. Oximetria (SpO2) 1. Faixa: 40 a 100%; 2. Medição de pulso: 40 a 200 bpm; 3. Apresentação da curva plestimográfica; 4. Sensores: • 02 (dois) sensores não descartáveis para dedo para paciente adulto; • 02 (dois) sensores não descartáveis para dedo para paciente pediátrico; 5. Alarmes de máximo e mínimo para saturação. Pressão não invasiva (PNI) 1. Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 2. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário; 3. Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do cuff segundo (NBR) IEC 601- 2-30. 4. 02 (dois) manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente adulto; 5. 04 (quatro) manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente pediátrico padrão. Temperatura (Temp) 1. Canal de temperatura; 2. Faixa: 10ºC a 43ºC; 3. Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; 4. Sensores: • 01 (um) esofágico/retal não descartável para paciente adulto / pediátrico; • 01 (um) superficial não descartável para paciente adulto / pediátrico. Pressão Invasiva (PI) 1. Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 2. Escalas manuais e automáticas; 3. Monitoração de pressões invasivas independentes em 02 canais. 4. Alarmes de máximo e mínimo para valores das pressões; 5. Acompanham acessórios, sendo o cabo permanente e o transdutor descartável. Capnografia (CAP) 1. Faixa: 0 – 98mmHg para CO2; 2. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 e respirações /minutos; 3. Utilização em pacientes adultos e pediátricos; 4. Apresentação de evolução dos parâmetros monitorizados (ETCO2 e respiração); 5. Alarmes de máximo e mínimo para freqüência respiratória e capnografia; 6. Acompanham acessórios. Débito Cardíaco (DC) 1. Pelo método de termodiluição; 2. Faixa: 0,5 a 20 litros/minuto; 3. Monitorização contínua da temperatura do sangue na faixa de 30 a 40 ºC e temperatura do injetado na faixa de 0 a 25ºC; 4. Cálculos dos seguintes parâmetros: índice cardíaco, índice do trabalho VE e VD, resistência vascular pulmonar e sistêmica e índice das resistências; 5. Alarmes de máximo e mínimo; 6. Acompanham acessórios. Dispositivos para sinalização 1. Indicador áudio visual de QRS; 2. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; 3. Indicação para bateria de emergência com baixa carga. Ajustes 1. Tecla / menu para configurações de alarmes; 2. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros; 3. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; 4. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; 5. Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. | 049.04.0317 | 1 | 2 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 72049 | 0
Lote: 2
MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SpO2, PNI, TEMP, PI e CAP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS (2) I. Sistema de vídeo - Display digital em cristal líquido colorido, dimensão mínima: 12” (doze polegadas) Controle de variável em 25 mm/s e 50 mm/-curva ? mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s, Tendência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor. II. Infra-estrutura e dados gerais - Equipamento possibilitando monitorização de, no mínimo, 5 curvas simultâneas e 6 campos digitais simultâneos na tela, Equipamento deverá ser constituído por monitor e processador em bloco único e parâmetros de ECG/ RESP/ SpO2 / PNI/ TEMP/ PI e CAP em módulos ou préconfigurados, Deverá acompanhar os cabos/acessórios dos parâmetros de ECG/ RESP/ SpO2 / PNI/ TEMP/ PI e CAP, conforme descrição de cada parâmetro, Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, Bateria de emergência selada com autonomia mínima para 01 (uma) hora de uso; deverá possuir carregador de bateria; Nota: A bateria não deverá ser removida do equipamento para carregamento, devendo ser carregada no próprio monitor multiparâmetro. Pulso de sincronismo para cardioversão, Integração com central de monitoração. III. Parâmetros - Eletrocardiograma (ECG) 1. Segurança do paciente • Entrada flutuante; • Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base. 2. Seleção de todas as derivações padrão; 3. Número de derivações: 07 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e V). 4. Detecção de marca-passo; 5. Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV; 6. Software para detecção de arritmias; 7. Análise de segmento ST; 8. Freqüência Cardíaca: • Faixa mínima para amostragem de FC ? 40 - 200 bpm; 9. Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca; 10. Alarme de desconexão do eletrodo; 11. 02 (dois) cabos de paciente de 5 vias para paciente adulto / pediátrico; 12. 20 (vinte) jogos de eletrodos descartáveis para paciente adulto; 13. 20 (vinte) jogos de eletrodos descartáveis para paciente pediátrico. Respiração (RESP) 1. Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG); 2. Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração; 3. Detecção e alarme de apnéia. Oximetria (SpO2) 1. Faixa: 40 a 100%; 2. Medição de pulso: 40 a 200 bpm; 3. Apresentação da curva plestimográfica; 4. Sensores: • 02 (dois) sensores não descartáveis para dedo para paciente adulto; • 02 (dois) sensores não descartáveis para dedo para paciente pediátrico; 5. Alarmes de máximo e mínimo para saturação. Pressão não invasiva (PNI) 1. Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 2. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário; 3. Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do cuff segundo (NBR) IEC 601- 2-30. 4. 02 (dois) manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente adulto; 5. 04 (quatro) manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente pediátrico padrão. Temperatura (Temp) 1. Canal de temperatura; 2. Faixa: 10ºC a 43ºC; 3. Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; 4. Sensores: • 01 (um) esofágico/retal não descartável para paciente adulto / pediátrico; • 01 (um) superficial não descartável para paciente adulto / pediátrico. Pressão Invasiva (PI) 1. Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 2. Escalas manuais e automáticas; 3. Monitoração de pressões invasivas independentes em 02 canais. 4. Alarmes de máximo e mínimo para valores das pressões; 5. Acompanham acessórios, sendo o cabo permanente e o transdutor descartável. Capnografia (CAP) 1. Faixa: 0 – 98mmHg para CO2; 2. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 e respirações /minutos; 3. Utilização em pacientes adultos e pediátricos; 4. Apresentação de evolução dos parâmetros monitorizados (ETCO2 e respiração); 5. Alarmes de máximo e mínimo para freqüência respiratória e capnografia; 6. Acompanham acessórios. Dispositivos para sinalização 1. Indicador áudio visual de QRS; 2. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; 3. Indicação para bateria de emergência com baixa carga. Ajustes 1. Tecla / menu para configurações de alarmes; 2. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros; 3. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; 4. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; 5. Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. | 049.04.0318 | 2 | 10 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 72050 | 0
Lote: 3
MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SpO2, PNI e TEMP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS (2) I. Sistema de vídeo - Display digital em cristal líquido colorido, dimensão mínima: 12” (doze polegadas), Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo-variável em 25 mm/s e 50 mm/s, Tendência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no monitor. II. Infra-estrutura e dados gerais - Equipamento possibilitando monitorização de, no mínimo, 5 curvas simultâneas e 6 campos digitais simultâneos na tela, Equipamento deverá ser constituído por monitor e processador em bloco único e parâmetros de ECG/ RESP/ SpO2 / PNI eTEMP em módulos ou préconfigurados, Deverá acompanhar os cabos/acessórios dos parâmetros de ECG/ RESP/ SpO2 / PNI e TEMP, conforme descrição de cada parâmetro, Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, Bateria de emergência selada com autonomia mínima para 01 (uma) hora de uso; deverá possuir carregador de bateria; Nota: A bateria não deverá ser removida do equipamento para carregamento, devendo ser carregada no próprio monitor multiparâmetro. Pulso de sincronismo para cardioversão, Integração com central de monitoração. III. Parâmetros - Eletrocardiograma (ECG) 1. Segurança do paciente • Entrada flutuante; • Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base. 2. Seleção de todas as derivações padrão; 3. Número de derivações: 07 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e V). 4. Detecção de marca-passo; 5. Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV; 6. Software para detecção de arritmias; 7. Análise de segmento ST; 8. Freqüência Cardíaca: • Faixa mínima para amostragem de FC ? 40 - 200 bpm; 9. Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca; 10. Alarme de desconexão do eletrodo; 11. 02 (dois) cabos de paciente de 5 vias para paciente adulto / pediátrico; 12. 20 (vinte) jogos de eletrodos descartáveis para paciente adulto; 13. 20 (vinte) jogos de eletrodos descartáveis para paciente pediátrico. Respiração (RESP) 1. Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG); 2. Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de respiração; 3. Detecção e alarme de apnéia. Oximetria (SpO2) 1. Faixa: 40 a 100%; 2. Medição de pulso: 40 a 200 bpm; 3. Apresentação da curva plestimográfica; 4. Sensores: • 02 (dois) sensores não descartáveis para dedo para paciente adulto; • 02 (dois) sensores não descartáveis para dedo para paciente pediátrico; 5. Alarmes de máximo e mínimo para saturação. Pressão não invasiva (PNI) 1. Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 2. Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário; 3. Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do cuff segundo (NBR) IEC 601- 2-30. 4. 02 (dois) manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente adulto; 5. 04 (quatro) manguitos antialérgicos reutilizáveis para paciente pediátrico padrão. Temperatura (Temp) 1. Canal de temperatura; 2. Faixa: 10ºC a 43ºC; 3. Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; 4. Sensores: • 01 (um) esofágico/retal não descartável para paciente adulto / pediátrico; • 01 (um) superficial não descartável para paciente adulto / pediátrico. Dispositivos para sinalização 1. Indicador áudio visual de QRS; 2. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; 3. Indicação para bateria de emergência com baixa carga. Ajustes 1. Tecla / menu para configurações de alarmes; 2. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros; 3. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; 4. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; 5. Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. | 049.04.0319 | 3 | 4 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 72051 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0