## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fornecedor : | CNPJ : |  | Tel. : |  |  |  |  | 879
Endereço :
PREGãO/PROCESSO POR LOTE : 0000056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO :
ATENÇÃO!!! Preencher o valor unitário com 2 casas decimais ou a importação ficará errada. | [7 empty] | 2
DESCRICAO | PRODUTO | ITEM | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | MARCA | TOTAL |  | TOTAL POR LOTE
Lote: 1
SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS - X-Sistema de Radiologia Computadorizada de alta resolução (CR) monocassete, para digitalização de imagens radiográficas, com 01 (CONSOLE DE CONTROLE DE QUALIDADE) terminal de cadastramento e pré-visualização de imagens de Raio-x convencional. "Possuir monitor com tela 19" no minímo, 1900x1024 pixels touch screen. Controle de qualidade de imagens, alimentador monocassete integrado, leitor único de chassis /IP de fósforo, com acionamento automático mecânico, sistema de identificação de cassetes. Reconhecimento automático de cassetes (tamanho e tipo). Sistema de processamento de exames de Rx, e sistema de pós-processamento de imagens deve permitir que o operador, de forma manual ou automática, ajuste contraste, latitude, frequência espacial, sem prejuízos ao raw data de imagem. Colimação lógica de imagens. Permitir o processamento multi-frequencial de diferenciação de estruturas. Processamento de no mínimo 45 cassetes por hora, no tamanho de 35x43 em alta resolução. O equipamento deve conter cassetes de alta resolução, compostos por placas de fósforo com 6 pixels /MM para RX, com escala de tons de cinza minima de 12 bits para visualização, ou seja, 4096 tons de cinza, para melhor diferenciaçaõ das estruturas. O sistema permite a criação de usuáriois e senhas para usuário comum, super usuário e usuário administrativo do software, estas senhas serão fornecidas no ato da entrega de equipamentos. O sistema (software) possui total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0. Convenção de imagens em formatos JPG, permite a gravação das imagens em dispositivos conectados a console de comando, como pen drive, CD e HD externo. Magnificação das imagens; supressão de grade, colimação por software. Algoritmo para redução de ruídos. Sistema de distribuição de imagens, permitindo o armazanamento de exames para resgate imediato (exames on-line) de no mínimo 4 licenças simultâneas. Permita a visualização remota através de arquitetura Web, para teleradiologia. Permita a gravação de exames em CD/DVD/PENDRIVE via USB com visualizador. Que permita receber imagens DICOM de modalidades que utilizem o mesmo protocolo DICOM. Backup dos exames com fácil rastreabilidade. Que permita expandir o numero de estações de trabalho, através da aquisição de novas licenças. Que permite a gravação de CD com visualizado integrado (DICOM VIEWER), com abertura automática em computadores pessoais. Deverá possuir a capacidade de: Configuração dos protocolos do estudo. Rotação, inversão, pam, zoom, reversão de brilho e contraste das imagens; Sistema DICOM 3.0 com serviços Print e Storage; Conexão DICOM 3.0 GRAY SCALE PRINT SCU; Conexão DICOM 3.0 Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós processadas; Sftware DICOM Storage SCP; Conexão DICOM 3.0 Storage COMMITMENT; Software DICOM Query/Retrive SCI; Comunicação DICOM com servidor DICOM habilitada, podendo ser configurado pelo usuário o IP e AE-TITLE sem restrições.. Permite a comunicação (armazenamento de transmissão de imagens médicas DICOM 3.0) com outros servidores de imagens DICOM. Personalização de filtro por tipo de exames e customização para cada operador. Permite a conexão com rede BASE-T, 100 BASE-T E 1000 BASE T através de controladora FAST ETHERNET disponível no equipamento. Acessórios: Com a seguinte quantidade de Cassetes para Radiologia Geral; 06 Cassetes com placa de fósforo 35x43 cm para raios X. OBS: GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 01 ANO. | 049.04.0271 | 1 | 1 | UNIDADE | 0 |  | 0 | 67949 | 0
[6 empty] | TOTAL DA PROPOSTA | 0